Техническое описание ручного автоматического анализатора

Abaxis VetScan i-STAT 1 для ветеринарии, производитель - Abaxis Inс.

(изготовитель "Abbott: Point of Care", Канада, производственная база -

"Flextronics Manufacturing Pte Ltd ", Сингапур)

| Размеры анализатора, не более | Высота: 23,48 см Ширина: 7,68 см Глубина: 7,24 см |
| --- | --- |
| Вес анализатора, не более | Анализатор: 635 гр. |
| Режим работы | Непрерывный |
| Диапазон рабочих температур, не менее | 16–30 °C, использовать в помещении |
| Принцип работы | • потенциометрический • амперометрический • кондуктометрический Электрохимические датчики. |
| Диапазон температур транспортировки и хранения, не менее | От –10 до 46 °C |
| Влажность, не менее | 0–90% относительной влажности без конденсации |
| Давление, не менее | 300–1000 мм |
| Температура реакции, не менее | 37 ºC |
| Тепловая мощность защиты, не менее | 70 ºC |
| Требования к питанию, не менее | 2 литиевые батареи, 9 вольт |
| Срок годности батареи, не менее | Литиевая батарея внутри анализатора поддерживает часы /календарь и настройки профиля. Срок годности батареи – не менее 7 лет. |
| Встроенная система контроля качества | Наличие |
| Дисплей | Черно-белый LCD дисплей |
| Способ связи с принтером и внешними устройствами | Инфракрасный диод (LED) |
| Лазерный сканнер | Соответствует U.S.21 CFR 1040.10 EN 60825-1 / IEC 60825-1 |
| Принтер | Внешний принтер, связь с анализатором через инфракрасный порт |
| База данных, не менее | 5000 результатов исследований и данных системы контроля качества |
| Программное обеспечение анализатора | Состоит из двух соответствующих программ, одна обрабатывает информацию и контролирует измерение самого двигателя, другая - отчеты концентрации показателя. Хранит данные, связанные с каждым запуском (время, данные, идентификатор пользователя, результаты пациента, контроль данных) Результаты могут быть загружены на компьютер с помощью USB-порта через инфракрасный порт. |
| Комплектация | Экспресс-анализатор ветеринарного «VetScan iStat 1» производитель - Abaxis Inс. – 1 шт. • Инструкция по эксплуатации • USB зарядка/порт загрузки • i-STAT®1 принтер • термобумага |
| Варианты измеряемых картриджей, не менее | 10 картриджей на выбор: Диагностический картридж CG4+ Диагностический картридж CG8+ Диагностический картридж G Диагностический картридж Crea Диагностический картридж E3+ Диагностический картридж 6+ Диагностический картридж ACT Celite Диагностический картридж EC8+ Диагностический картридж CHEM8+ Диагностический картридж cTnl |
| Измеряемые параметры/Варианты тестов, которые входят в картриджи, не менее: | Не менее 10 шт.: |
| Диагностический картридж CG4+ | pH, pCO2, HCO3, TCO2, избыток оснований, PO2, sO2, лактат |
| Диагностический картридж CG8+ | Hct, Hgb, iCa, GLU, Na, K, pH, pCO2, HCO3, TCO2, избыток оснований, PO2, sO2) |
| Диагностический картридж G | GLU |
| Диагностический картридж Crea | CRE |
| Диагностический картридж E3+ | Hct, Hgb, Cl, Na, K |
| Диагностический картридж 6+ | Hct, Hgb, BUN, GLU, Cl, Na, K |
| Диагностический картридж ACT Celite | активированное время свертывания крови |
| Диагностический картридж EC8+ | Hct, Hgb, BUN, GLU, Cl, Na, K, pH, pCO2, HCO3, TCO2, анионная разница, избыток оснований |
| Диагностический картридж CHEM8+ | Hct, Hgb, BUN, CREA, iCa, GLU, Cl, Na, K |
| Диагностический картридж cTnl | Сердечный тропонин |
| Требуемые расходные материалы | одноразовый, пластиковый картридж с закрытыми емкостями и электродами внутри него. Каждый картридж содержит необходимые реагенты и электроды для проведения набора тестов из одного образца. |
| Количество картриджей в упаковке, не менее | 12 |
| Вид пробы | Цельная кровь |
| Объем пробы, не более | 17-95 мкл |
| Время тестирования, не более | 1-4 минуты |
| Инженерная служба и техническая поддержка | Наличие, на протяжении всего срока службы прибора |
| Инсталляция анализатора, гарантийный ремонт в течение 1 года | Проводятся бесплатно |